Vortex Genie 2 사용시 유의사항

A. Vortex Genie 2의 3-Inch Platform 등을 장착하는 요령

1. Vortex Motor 상단 중심축 (Bearing Retainer)의 둥근 원 한쪽편 빗갈     린 부분과 3-Inch Platform (또는 Pop-off Cup 등)를 뒤집어보면 움푹      들어간 부분에 빗갈린 부분이 있습니다. 반드시 위쪽 아래쪽 아귀가 잘     맞도록 일치시켜야 합니다.

2. 그렇게 일치시킨 3-Inch Platform (또는 Pop-off Cup 등) 위에 왼손바     닥을 살짝 올려놓고 나서 그위에 오른손 바닥으로 체중을 실어 수직으      로 힘껏 누르면 "똑깍" 소리가 나면서 장착이 됩니다. 만약 "똑깍" 소리     가 나지 않으면 장착이 되지 않은 것이니 다시 시도해야 합니다.

3. 장착이 잘 되지 않으면 작동시 Platform이 분리되거나 날아가게 됩니다.

B. Vortex Genie 2 사용시 유의사항

1. 처음 사용하실 경우, 적어도 자동 모드(ON)에서 Speed를 Maximum에        놓고 20분 이상 작동을 하시기 바랍니다. 예열이 되지 않는 가운데 작동     하면 처음에는 힘이 약하게 작동되며, 날씨가 추우면 더욱 약해보입니      다.

Vortex Genie 2 신제품은 기존에 길이 잘 드려진 제품보다는 처음에는      힘이 조금은 약합니다. Motor를 이용하는 모든 기기는 정도의 차이는 있     지만 모두 같은 원리입니다. 약 1주일에서 2주일 정도 Speed를 Maximum     에 놓고 길들이기를 계속 하시게 되면 기존에 사용하셨던 기기와 힘의      차이가 없게 되며 성능이 더욱 좋아집니다. 그것은 통상 우리가 새차를     구입하여 처음부터 최고의 속도로 달릴 수 없는 것과 마찬가지입니다.      통상 새차 길들이기와 같은 원리입니다.

2. Vortex Genie 2의 새 Model은 기존의 Model과 전면 표시 방법이           약간 다릅니다. 예전의 Model에서는 "Shake"기능이 1~3 단계로 되어 있     고 그 다음 이어서 "Vortex" 기능으로 1~8까지로 표시되어 있습니다. 그     래서 Vortex 기능인 경우에 "Vortex" 1단계를 넘어서야 작동을 했습니      다.

그런데 새 Model에서는 전체의 Step을 0~10까지로 일원화했습니다. 그     중 "Shake" 기능이 0~3 단계까지이며, "Vortex" 기능이 3~10까지입니다.     그래서 Vortex 기능의 작동은 3단계를 지나 4단계 정도에서 작동이 시작     됩니다.

그리고 유의하실 점은 Voltage가 120V Unit인 경우 120V가 공급이        되면 Shake 기능과 Vortex 기능이 어느 단계에서든지 정상적으로 작동이     됩니다. 그러나 120V이하로 출력이 되는 경우에는 Shake 기능이 작동되     지 않거나, Vortex 기능도 통상적 단계보다 1~2단계를 더 돌려야 작동이     됩니다. 230V Unit도 마찬가지입니다.

3. 230V Unit인 경우에는 120V/60Hz Unit보다 힘에 있어서 약 3%정도         약하게 작동됩니다. 230V/50Hz Unit라고 표시되어 있어 작동에 우려를      갖는 분이 계신 것은 사실이나 실제로 표시만 그렇게 되어 있지 저희       한국 공식대리점을 통해 수입되는 기기는 한국의 전기 상황에 맞추어       수입되는 50/60Hz겸용 Motor이니 안심하고 사용하셔도 됩니다.(우회하여     수입되는 제품들은 Maker 측에서 유럽 수출용으로 제작된 것으로 50Hz       Motor인 관계로 오래 사용하면 열이 많이 나고 수명이 단축될 수 있습     니다.)

* Top Plate (Platform) 교체 시 두 손으로 Motor 축을 향하여  깊숙이    감싸면서 위로 힘껏 당겨주시기 바랍니다. 한 손으로 억지로 잡아        당기면 Platform의 손상 및 Bearing Retainer가 분리될 수 있습니다.