Ultrasonic Processor (VCX-1500) 사용법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◎ Program 하는 방법

1. 전원을 켠다.  □ ON

2. Set-up해야하는 key를 누른다.

(TIME, PULSE ON, PULSE OFF)

3. 화면에 지시 범위 내에서 숫자를 누르고

ENTER key를 누른다.

(Temp는 설정하지 말 것. Temp. Probe를 사용하는 경우는 설정해야함.)

4. SAVE key를 누른다.

5. ID 번호를 누르고 ENTER key를 누른다.

6. START key를 누른다.

7. 사용이 끝난 다음에는 □ OFF를 눌러 전원을 끈다.

* Save한 번호를 사용할 때는 RECALL key를 누르고

ID번호를 치고  ENTER key를 누른다.

Ultrasonic Processor 사용시 유의 사항

Probe의 교체 시기에 대하여

Probe는 기본적으로 소모품입니다.

Ultrasonic Power의 출력은 Converter에서 전달된 전기적 에너지에

의해서 액상 속에서 Titanium 합금으로 된 Probe의 끝 부분이 눈에

보이지는 않지만 극미세한 알갱이가 떨어져나감으로서 초음파의 힘이

출력됩니다.

그런데, 계속 사용하다 보면 통상적으로 초음파가 발생되는 정상적인

소리 보다 갑자기 약해질 때는 Probe의 수명이 다 되었다는 신호입니다.

(이때 Probe 끝의 표면상태가 전체적으로 바늘로 콕콕 쑤셔놓은 것 같은

상태가 됩니다. 새 제품의 표면 상태는 전체적으로 매끈합니다.)

바로 작동을 멈추고 새로운 Probe으로 교체하여 사용해야 합니다.

그럼에도 불구하고, 계속 사용하게 되면 (예전 보다 힘이 약하다고

출력을 높여서, 즉 Amplitude의 %를 높여 가면서 사용하게 되면),

Feedback 현상에 의해서 Main Body (Power Supply)의 Power Board에

영향을 주게 되고, 계속 되는 경우 Power Main Board 등에 Power관련

IC 등 부품이 손상되게 되어 작동이 멈추게 됩니다.(결과적으로 고장

내는 결과를 초래하게 됩니다.) 그럴 경우, 비싼 비용이 소요되는

A/S 요청을 하실 수밖에 없게 됩니다.

덧붙여 말씀드리고 싶은 것은 Probe의 수명을 오래 유지케 하는 방법은

다음과 같습니다.

1. 사용 후에는 증류수로 깨끗이 세척하고 난 후 부드러운 티슈로 닦고

마른 상태를 유지해야 합니다. (오염물질에 의한 부식 방지 유의)

2. Probe가 외부 충격을 받지 않도록 주의해야 합니다.

(추가적인 Probe와 부딪히거나 외부적인 요인에 의해 충격을

받거나 떨어뜨리는 경우에는 Probe의 제대로 된 작동을 보장

할 수 없습니다.)

※ “Pulse Off" Time 설정을 10초 이상을 줄 경우에는 기기 작동에 무리가 갈 수 있습니다.