Ultrasonic Processor (VCX-500/750) 사용법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◎ Program 하는 방법

1. 전원을 켠다.  □ ON

2. Set-up해야하는 key를 누른다.

(TIME, PULSE ON, PULSE OFF, AMPLITUDE)

3. 화면에 지시 범위 내에서 숫자를 누르고

ENTER key를 누른다.

(Temp는 설정하지 말 것. Temp. Probe를 사용하는 경우는 설정해야함.)

4. 프로그램 저장하기

1) SAVE/RECALL key를 두 번 누른다.(Save앞에 *를 위치하게 함)

2) ENTER key를 누른다.

3) ID번호 (0~9 중 택1)를 누른다.

4) ENTER key를 누른다.

5. 프로그램 불러오기

1) SAVE/RECALL key를 누른다. (RECALL앞에 *를 위치하게 함)

2) ENTER key를 누른다.

3) ID번호 (0~9 중 택1)를 누른다.

4) ENTER key를 누른다.

6. START key를 누른다. (프로그램 동작)

7. 사용이 끝난 다음에는 □ OFF를 눌러 전원을 끈다.

* Save한 번호를 사용할 때는 RECALL key를 누르고

ID번호를 치고  ENTER key를 누른다.

※ Note: Microtip을 사용한 경우 Amplitude를 40% 이하로 사용하여야 합니다.

만일, 40% 이상으로 사용하는 경우에는 Microtip이 깨지며, 본체에

Main Board가 손상을 입게되며, "Overload"라고 LCD화면에 뜨게

됩니다.

VCX Ultrasonic Processor 사용 시 "Over Load"와 관련하여 고려해야 할 점

1. Microtip 사용 시 Sample이 담겨있는 50ml Tube나 비커의 벽면이나 바닥에 접촉이 되고 있지는 않는지 확인해야 합니다.

2. Processing을 하면 온도가 올라가는데, 온도를 낮출 수 있는 조치를 해야 합니다. 너무 뜨거워지면 Over Load가 됩니다.

3. Sample의 농도, 탁도 등이 너무 높으면 Over Load 가능성이 있게 됩니다.

4. 강산이나 유기 용매를 사용할 때는 반드시 Solid Probe를 사용해야 합니다.

5. 오랜 시간 Processing를 하는 경우, 컨버터 부터 뜨거워져서, Probe와 Tip에 그 열이 전달되는데, 실험을 반복을 하게 되면, 컨버터와 Probe 사이 또는 Probe와 Tip 사이에 Screw가 느슨해질 수 있습니다. 그때 Over Load가 뜰 수가 있는데, 그때는 수시로 적정한 공구로 꽉 조여서 사용해야 됩니다.

6. 그밖에 Instruction Manual에 어떤 상황에 "Over Load"가 뜰 수 있는지에 대한 것들이 잘 나와있는데, 그런 것들에 대한 사전 숙지를 해야 합니다.

Ultrasonic Processor 사용시 유의 사항

Tip의 교체 시기에 대하여

Tip은 기본적으로 소모품입니다. (Solid Probe도 같은 개념으로 생각

하셔야 됩니다. 왜냐하면 Solid Probe는 Tip의 역할도 겸하기 때문입

니다.)

Ultrasonic Power의 출력은 Converter에서 전달된 전기적 에너지에

의해서 액상 속에서 Titanium 합금으로 된 Tip의 끝 부분이 눈에

보이지는 않지만 극미세한 알갱이가 떨어져나감으로서 초음파의 힘이

출력됩니다.

그런데, 계속 사용하다 보면 통상적으로 초음파가 발생되는 정상적인

소리 보다 갑자기 약해질 때는 Tip의 수명이 다 되었다는 신호입니다.

(이때 Tip 끝의 표면상태가 전체적으로 바늘로 콕콕 쑤셔놓은 것 같은

상태가 됩니다. 새 제품의 표면 상태는 전체적으로 매끈합니다.)

바로 작동을 멈추고 새로운 Tip으로 교체하여 사용해야 합니다.

그럼에도 불구하고, 계속 사용하게 되면 (예전 보다 힘이 약하다고

출력을 높여서, 즉 Amplitude의 %를 높여 가면서 사용하게 되면),

Feedback 현상에 의해서 Main Body (Power Supply)의 Power Board에

영향을 주게 되고, 계속 되는 경우 Power Main Board 등에 Power관련

IC 등 부품이 손상되게 되어 작동이 멈추게 됩니다.(결과적으로 고장

내는 결과를 초래하게 됩니다.) 그럴 경우, 비싼 비용이 소요되는

A/S 요청을 하실 수밖에 없게 됩니다.

덧붙여 말씀드리고 싶은 것은 Tip의 수명을 오래 유지케 하는 방법은

다음과 같습니다.

1. Tapered Microtip인 경우에는 3mm Tip인 경우 Amplitude를 40%

이하로 하여 사용하셔야 합니다.(5mm Tip: 65%, 6.5mm Tip: 75%

Stepped Microtip, 3mm를 Coupler와 함께 사용하는 경우는 100%)

2. 사용 후에는 증류수로 깨끗이 세척하고 난 후 부드러운 티슈로 닦고

마른 상태를 유지해야 합니다. (오염물질에 의한 부식 방지 유의)

3. Tip이나 Probe가 외부 충격을 받지 않도록 주의해야 합니다.

(추가적인 Tip이나 Probe와 부딪히거나 외부적인 요인에 의해 충격을

받거나 떨어뜨리는 경우에는 Tip이나 Probe의 제대로 된 작동을 보장

할 수 없습니다.)

※ “Pulse Off" Time 설정을 10초 이상을 줄 경우에는 기기 작동에 무리가 갈 수 있습니다.

※ 프로그램 (Running Time, Pulse-on/off Time, Amplitude) 입력 후 바로 작동하지 마시고, 전원을 껐다가 다시 전원켜서 작동하시기 바랍니다.